BSC-1000IIA2 二级生物安全柜
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技术摘要
官网型号：BSC-1000IIA2 排风方式：30%排风、负压风 排风接口：外接直径200mm软管 工作区尺寸：1000×650×590mm 外形尺寸：1210×785×1970mm 功耗：600W
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
官网资料标注为 BSC-1000IIA2 二级生物安全柜，采用30%排风、负压风配置。
结构与功能
• 冷轧钢板箱体，表面静电喷涂，不锈钢台板。
• 面板按键两档调速，玻璃门可上下移动。
• 配置脚轮与支撑脚、备用插座及可更换初效过滤器。
型号说明：2025报价单列为 BHC-1000IIA/B2，本页按官网 BSC-1000IIA2 的资料建立，型号不同，参数不作互相替代。
技术参数
	参数
	BSC-1000IIA2

	官网型号
	BSC-1000IIA2

	排风方式
	30%排风、负压风

	排风接口
	外接直径200mm软管

	工作区尺寸
	1000×650×590mm

	外形尺寸
	1210×785×1970mm

	功耗
	600W

	洁净等级
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	门内侧平均风速
	0.38±0.025m/s

	中间平均风速
	0.26±0.025m/s

	里侧平均风速
	0.27±0.025m/s

	前面吸入风速
	0.35±0.025m/s

	气密度
	≤10⁻⁶m/s（在500Pa压力下）

	噪音
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300LX

	电源
	AC单相220V/50Hz

	重量
	≤250kg

	高效过滤器规格及数量
	970×455×50×1；520×450×50×1

	荧光灯 / 紫外灯规格及数量
	30W×1 / 30W×1



产品图片与官方资料
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产品链接：https://www.chaojingtai.com/shengwuanquangui/BSC-1000IIA2.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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