SW-CJ-2G双人单面净化工作台（水平送风）
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技术摘要
适用人数：双人单面 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 平均风速：0.3～0.6m/s（快、慢双速） 工作区尺寸：1150×400×500mm 外形尺寸：1300×580×1600mm 功耗：400W
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
SW-CJ-2G双人单面净化工作台（水平送风）适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，为操作区域提供局部洁净环境。 双人单面配置。 工作区尺寸为1150×400×500mm，外形尺寸为1300×580×1600mm。
结构特点
箱体采用进口中纤板材结合，表面电喷涂处理；台板敷设不锈钢板，便于清洁和日常使用。
• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。
• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。
• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。
• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。
• 配备脚轮和支撑脚，便于移动与固定。
• 初效过滤器便于更换与清洗。
• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。
• 产品出厂前进行性能测试。
技术参数
	参数
	SW-CJ-2G

	洁净等级
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	平均风速
	0.3～0.6m/s（快、慢双速）

	噪音
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤0.5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300Lx

	电源
	AC单相220V/50Hz

	功耗
	400W

	重量
	≤150kg

	高效过滤器规格及数量
	1135×600×50×1

	荧光灯/紫外灯规格及数量
	30W×1/30W×1

	适用人数
	双人单面

	外形尺寸
	1300×580×1600mm

	工作区尺寸
	1150×400×500mm



可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-2G.html
资料生成日期：2026-11-02    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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