HD-650桌上式净化工作台（水平送风）
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技术摘要
洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 平均风速：0.3～0.6m/s（快、慢双速） 工作区尺寸：500×400×450mm 外形尺寸：650×550×850mm 功耗：200W
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
HD-650桌上式净化工作台（水平送风）适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，为操作区域提供局部洁净环境。 工作区尺寸为500×400×450mm，外形尺寸为650×550×850mm。
结构特点
• 桌上式结构，体积小巧，可放置在一般实验台上，便于小型工作室使用。
• 采用可调风量风机系统，调节工作区风速。
• 采用超薄型铝框无隔板高效空气过滤器，缩小静压箱尺寸，增加洁净区面积。
• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。
• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。
• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。
• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。
• 初效过滤器便于更换与清洗。
• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。
• 产品出厂前进行性能测试。
技术参数
本页型号：HD-650。下表保留彩页中的系列型号对照。
	参数
	HD-650
	HD-850

	洁净等级
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	平均风速
	0.3～0.6m/s（快、慢双速）
	0.3～0.6m/s（快、慢双速）

	噪音
	≤62dB(A)
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤0.5μm（x、y、z方向）
	≤0.5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300Lx
	≥300Lx

	电源
	AC单相220V/50Hz
	AC单相220V/50Hz

	功耗
	200W
	200W

	重量
	≤50kg
	≤60kg

	高效过滤器规格及数量
	480×455×50×1
	680×480×50×1

	荧光灯/紫外灯规格及数量
	10W×1/10W×1
	10W×1/10W×1

	外形尺寸
	650×550×850mm
	850×550×850mm

	工作区尺寸
	500×400×450mm
	680×400×450mm



可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/HD-650.html
资料生成日期：2026-11-03    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
product-1.jpg




