# HD-650桌上式净化工作台（水平送风）

# 技术摘要

洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 平均风速：0.3～0.6m/s（快、慢双速） 工作区尺寸：500×400×450mm 外形尺寸：650×550×850mm 功耗：200W

# 产品介绍与完整技术参数

## 产品介绍

HD-650桌上式净化工作台（水平送风）适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域，为操作区域提供局部洁净环境。 工作区尺寸为500×400×450mm，外形尺寸为650×550×850mm。

## 结构特点

• 桌上式结构，体积小巧，可放置在一般实验台上，便于小型工作室使用。

• 采用可调风量风机系统，调节工作区风速。

• 采用超薄型铝框无隔板高效空气过滤器，缩小静压箱尺寸，增加洁净区面积。

• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。

• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。

• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。

• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。

• 初效过滤器便于更换与清洗。

• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。

• 产品出厂前进行性能测试。

## 技术参数

本页型号：HD-650。下表保留彩页中的系列型号对照。

| 参数 | HD-650 | HD-850 |
| --- | --- | --- |
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） | 100级@≥0.5μm（美联邦209E） |
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） | ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） |
| 平均风速 | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） | 0.3～0.6m/s（快、慢双速） |
| 噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 | ≤0.5μm（x、y、z方向） | ≤0.5μm（x、y、z方向） |
| 照度 | ≥300Lx | ≥300Lx |
| 电源 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz |
| 功耗 | 200W | 200W |
| 重量 | ≤50kg | ≤60kg |
| 高效过滤器规格及数量 | 480×455×50×1 | 680×480×50×1 |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 10W×1/10W×1 | 10W×1/10W×1 |
| 外形尺寸 | 650×550×850mm | 850×550×850mm |
| 工作区尺寸 | 500×400×450mm | 680×400×450mm |

可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/HD-650.html

资料生成日期：2026-11-03    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。