# SW-TFG-18不锈钢通风柜/带水槽和龙头

# 技术摘要

排风风速:0.25~0.45m/s范围可调 外形尺寸:1800×750×1950mm 工作区尺寸: 1630×700×600mm

# 产品介绍与完整技术参数

SW-TFG型通风柜是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。

一、工作原理

实验室内空气由顶部的低噪音离心式通风机吸入静压箱，经顶部PVC管均匀吹出（排出管接**室外），从而使原实验区内形成负压空气幕，去除工作区域内的原自然空气或有污染的空气，开机后五分钟既能达到并保持理想的空间，采用可调风机调节风量大小，方便型开关及电压旋钮，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

二、结构特点

箱体壳采用进口中纤压力防火板紧密结合，内壁均敷不锈钢及层孔台板，保证长期无锈蚀发生，面层电喷处理，表面光滑无尘，方便耐用。

三、技术参数

| 参数 | SW-TFG12 | SW-TFG15 | SW-TFG18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排风风速 | 0.25~0.45m/s范围可调 | 0.25~0.45m/s范围可调 | 0.25~0.45m/s范围可调 |
| 进水压力 | >0.5Pa | >0.5Pa | >0.5Pa |
| **大功率 | 300W | 300W | 300W |
| 电源配置 | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz | AC 220V/50Hz |
| 重量 |  |  |  |
| 外形尺寸 | 1200×750×1950mm | 1500×750×1950mm | 1800×750×1950mm |
| 工作区尺寸 | 1030×700×600mm | 1330×700×600mm | 1630×700×600mm |
| 说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。 | 说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。 | 说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。 | 说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。 |

SW-TFG-18

排风风速  0.3m~0.6m/s范围内可调

进水压力 >0.5Pax

电源配置 AC单相220V/50HZ

功率 &le;300W

重量 200kg

外形尺寸:1800 X 750 X 1950 mm

工作区尺寸: 1630 X 700 X 600 mm

四、安装使用

本设备使用地点应在环境较为清洁的工作室内，插上220V交流电源后，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后五分钟即可进行实施正常操作使用。

五、维护

1、一般情况使用风机工作电压调整****高点时，仍不能达到理想风速时说明风管内积尘过多，要进行清理或更新。

2、更换风管或配件时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），注意排风管在室内部分的周边密封，**无渗漏现象发生。

六、一般故障原因及排除方法

| 故障现象 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 总电源开关和不上，自动跳闸 | 1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。 | 1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的jue缘电阻，修复jue缘故障部位。 |
| 风速较低 | 1、 初效过滤器积尘过多 2、 高效过滤器失效 | 1、 清洗初效过滤器。 2、 更换高效过滤器。 |
| 风机不转 | 1、 接触器不工作 2、 风机电源熔芯已熔断 | 1、 检查接触器线路是否正确。 2、 更换熔芯。 |
| 荧光灯不亮 | 1、 灯管或继电器损坏 2、 灯管电源熔丝已熔断 | 1、 更换灯管或继电器。 2、 更换熔芯。 |

产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-18.html

资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。