SW-TFG-18不锈钢通风柜/带水槽和龙头
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技术摘要
排风风速:0.25~0.45m/s范围可调 外形尺寸:1800×750×1950mm 工作区尺寸: 1630×700×600mm
产品介绍与完整技术参数
SW-TFG型通风柜是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。
一、工作原理
实验室内空气由顶部的低噪音离心式通风机吸入静压箱，经顶部PVC管均匀吹出（排出管接**室外），从而使原实验区内形成负压空气幕，去除工作区域内的原自然空气或有污染的空气，开机后五分钟既能达到并保持理想的空间，采用可调风机调节风量大小，方便型开关及电压旋钮，保证工作区内的风速始终处于理想状态。
二、结构特点
箱体壳采用进口中纤压力防火板紧密结合，内壁均敷不锈钢及层孔台板，保证长期无锈蚀发生，面层电喷处理，表面光滑无尘，方便耐用。
三、技术参数
	参数
	SW-TFG12
	SW-TFG15
	SW-TFG18

	排风风速
	0.25~0.45m/s范围可调
	0.25~0.45m/s范围可调
	0.25~0.45m/s范围可调

	进水压力
	>0.5Pa
	>0.5Pa
	>0.5Pa

	**大功率
	300W
	300W
	300W

	电源配置
	AC 220V/50Hz
	AC 220V/50Hz
	AC 220V/50Hz

	重量
	
	
	

	外形尺寸
	1200×750×1950mm
	1500×750×1950mm
	1800×750×1950mm

	工作区尺寸
	1030×700×600mm
	1330×700×600mm
	1630×700×600mm

	说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。
	说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。
	说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。
	说明：本公司接受客户特殊规格要求的非标型负压通风柜的定制。



SW-TFG-18
排风风速  0.3m~0.6m/s范围内可调
进水压力 >0.5Pax
电源配置 AC单相220V/50HZ
功率 &le;300W
重量 200kg
外形尺寸:1800 X 750 X 1950 mm
工作区尺寸: 1630 X 700 X 600 mm
四、安装使用
本设备使用地点应在环境较为清洁的工作室内，插上220V交流电源后，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后五分钟即可进行实施正常操作使用。
五、维护
1、一般情况使用风机工作电压调整****高点时，仍不能达到理想风速时说明风管内积尘过多，要进行清理或更新。
2、更换风管或配件时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），注意排风管在室内部分的周边密封，**无渗漏现象发生。
六、一般故障原因及排除方法
	故障现象
	原因
	排除方法

	总电源开关和不上，自动跳闸
	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。
	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的jue缘电阻，修复jue缘故障部位。

	风速较低
	1、 初效过滤器积尘过多 2、 高效过滤器失效
	1、 清洗初效过滤器。 2、 更换高效过滤器。

	风机不转
	1、 接触器不工作 2、 风机电源熔芯已熔断
	1、 检查接触器线路是否正确。 2、 更换熔芯。

	荧光灯不亮
	1、 灯管或继电器损坏 2、 灯管电源熔丝已熔断
	1、 更换灯管或继电器。 2、 更换熔芯。
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产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-18.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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