单人单面净化工作台（水平送风）SW-CJ-1BU
[image: ]
技术摘要
外形尺寸:930×730×1450㎜ 工作区尺寸:900×500×600㎜ 适用人数:单人单面 送风方式：水平
产品介绍与完整技术参数
SW-CJ-1Bu净化工作台
SW-CJ-1Bu净化工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等*域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
一、工作原理
空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高洁净度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风机双速调节风量大小，轻触型开关调节电压，保证工作区内的风速始终处于理想状态。
二、结构特点
1.本机采用离心式风机，转速稳定、噪音小。
2.显示控制系统，采用高亮度八段数码管清晰指示，配合轻触式微动开关，八段风速控制，可令风速从0.3-0.6m/s可调，配备杀菌灯、照明灯的独立控制，使操作使用更捷便。
3.水平流畅开式前窗洁净，确保操作面洁净和有效防止外部气体透入。
4.配置有高效HEPA空气过滤器，设有预过滤器为中效过滤系统，设立预过滤器可有效延长高效过滤器的使用寿命。
5.工作台面两侧有机玻璃组成的侧板，具有透光、坚固耐用不易碎的特点。
6.顶部安装的照明及杀菌灯装置，满足用户照明及杀菌所需。
三、技术参数
型号：SW-CJ-1BU（单人单面）
显示方式：LED
空气流向：水平流
工作面：一个
洁净等级：100级@≥0.5um美联邦209E
风速范围：0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）
噪音：≤62dB
照度：≥300LX
振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）
电源： AC220V/50Hz
**大功率Kw：0.32
重量Kg：<160
高效过滤器规格及数量：795×600×50×①
荧光灯/紫外灯规格及数量：20W X①/20W X①
外形尺寸:930×730×1450㎜
工作区尺寸:900×500×600㎜
四、安装使用
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内（**好置于十万等级或三十万等级的初级净化间），插上电源，按控制面板上的所示功能开启即可，在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理，去除表面积尘，开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
五、维护
1、根据实际情况，定期将初效过滤器拆下清洗，清洗周期一般为3~6个月。（若长期不清洗，积尘将导致进风量不足而降低洁净效果）。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后，仍不能达到理想的截面风速时，则应调节风机的工作电压，从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整****高点时，仍不能达到理想风速时，则说明高效空气过滤器积尘过多（滤料上滤孔已基本被堵，要及时更新），一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时，应注意型号规格尺寸的正确（原生产厂家配置），按箭头风向装置，并注意过滤器的周边密封，**无渗漏现象发生。
六、一般故障原因及排除方法
	故障现象
	原因
	排除方法

	总电源开关和不上，自动跳闸
	1、风机卡死导致电动机堵转，或者线路有短路。
	1、调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的jue缘电阻，修复jue缘故障部位。

	风速较低
	初效过滤器积尘过多 高效过滤器失效
	清洗初效过滤器。 更换高效过滤器。

	风机不转
	接触器不工作 风机电源熔芯已熔断
	检查接触器线路是否正确。 更换熔芯。

	荧光灯不亮
	灯管或继电器损坏 灯管电源熔丝已熔断
	更换灯管或继电器。 更换熔芯。



产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-1BU.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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