# SW-CJ-1ED单人单面净化台(全不锈钢外壳)

# 技术摘要

适用人数：单人单面 外形尺寸(mm)：1050×680×1600 工作区尺寸 (mm)：870×650×520

# 产品介绍与完整技术参数

产品性能：

1.垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。

2..采用可调风量风机系统，电器遥控开关控制，保证工作区风速始终处于理想状态。

这是一种广泛运用于卫生、制药、化学实验等*域，并提供无菌无尘环境的单人净化工作台。

型号 SW-CJ-1ED

洁净等级 100级@≥0.5um(美联邦209E)

菌落数 ≤0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)

平均风速 0．25m-0．45/m/s(快慢双速)

振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)

噪音 ≤62dB(A)

照度 ≥300Lx

电源 AC单相220V/50HZ

**大功耗 0.4KW

重量 <150kg

高效过滤器规格及数量 860×550×38×①

荧光灯/紫外灯规格及数量 16W×②/ 15W×②

适用人数 单人单面

外形尺寸(mm) 1050×680×1600

工作区尺寸 (mm) 870×650×520

产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-1ED.html

资料生成日期：2026-11-07    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。