SW-CJ-2E双人双面净化台/洁净工作台/超净工作台(全不锈钢外壳)
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技术摘要
适用人数:双人单面 外形尺寸(mm):1300×580×1600 工作区尺寸(mm):1150×500×500
产品介绍与完整技术参数
产品性能：
1、准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2、采用可调风量风机系统，电器遥控开关控制，保证工作区风速始处于理想状态。
该产品是一种广泛用于医疗卫生、制药、化学实验等*域，并提供无菌无尘洁净环境的**新颖净化工作台。
 
型号 SW-CJ-2E
洁净等级 100级@≥0.5um(美联邦209E)
菌落数 ≤0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)
平均风速 0．25m-0．45/m/s(快慢双速)
振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)
噪音 ≤62dB(A)
照度 ≥300Lx
电源 AC单相220V/50Hz
**大功耗 250W
重量 <150kg
高效过滤器规格及数量 1130×505×38×①
荧光灯/紫外灯规格及数量 8W×② 10W×②
适用人数 双人单面
外形尺寸(mm) 1300×580×1600
工作区尺寸(mm) 1150×500×500
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-2E.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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